体外冲击波参数

1、压强 1×102kPa-5.5×102kPa，调节步进值 0.1×102kPa；

*2、频率 1-25Hz，调节步进值 0.5Hz；

3、冲击次数 100-9900 次，调节步进值 100 次；

4、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；

5、系统支持灵活的阶梯输出控制模式，根据患者疼痛指数自动调节阶梯参数，提供手动调节阶梯参数功能，方便医生分类操作及精准适配患者的耐受度；

6、系统内置 4 种 VAS 疼痛评估模式，动态 VAS,静态 VAS,睡眠 VAS,以及面部表情 VAS，支持单人多次评估，支持诊前和诊后分类评估，可自动对诊前和诊后的参数进行加权评估计

算，科学衡量治疗效果；

*7、该系统具备彩超功能，医生通过彩超探头对病患部位进行精准扫描与定位，治疗前后图像可存档，可在治疗报告中打印，方便医生分析治疗效果；

8、系统生成的报告可以直接显示在屏幕上，也可以另存为其他格式，支持PDF\HTML\EXCEL\WORD 等多种格式，支持患者数据导出到移动存储设备，支持打印功能。

9、用户治疗数据完整，治疗过程数据，疼痛评估数据及曲线，彩超图像以及专家诊断, 方便数据分析；

10、核心部件：进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定，提供报关证明资料；

*11、过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。