全自动干式免疫荧光分析仪招标参数

- 检测速度：≥100测试/小时

- 技术原理：干式免疫荧光分析仪，时间分辨免疫荧光法

- 检测功能：免疫荧光干式定量检测

- 样本条码识别：有自动识别功能，激光条码扫描器

- 试剂存储耗材：≥100份

- 配备压力传感液面感应取样系统

- 试剂更换：不停机随时更换试剂

- 样本添加：不间断样本上机

- 进样方式：样本全自动进样，支持原始管（无盖帽）、不同规格子弹头、阳普管自动上机。

- 样本类型：血清、血浆、全血，微量末梢血均可

- 包含测试项目：ST2、NT-proBNP、BNP、Tn-I / CK-MB /Myoglobin三项联合、Tn-I、Tn-T、CK-MB、Myoglobin、D-Dimer 、IL-6、CRP（含hsCRP+常规CRP）、PCT、PCT Plus、SAA、总βHCG、PG、钙卫蛋白、胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ、CRP/SAA联合。

- 项目检测范围：ST2:3.1-200ng/ml; NT-proBNP: 10.0-30000.0pg/mL; BNP：5-5000pg/mL; Tn-I/CK-MB/Myoglobin三项联合：TnI:0.01-100.0 ng/mL、CK-MB：3.0-100.0 ng/mL、Myoglobin：5.0- 500.0 ng/mL;TnI:0.01-100.0 ng/mL; Tn-T：10-10000.0 pg/mL ；CK-MB：3.0-100.0 ng/mL、Myoglobin：5.0- 500.0 ng/mL; D-Dimer：50.0-10000.0 ng/mL、IL-6：2-2500pg/ml、CRP（含hsCRP+常规CRP）:0.5-200mg/L;PCT:0.1-100ng/ml; PCT Plus:0.01-50.0ng/ml; SAA：5.0-300.0mg/L;总βHCG: ：5-50000mIU/ml; PG：1.4-40ng/ml（4.45-127.2nmol/L）；钙卫蛋白:10-2000mg/kg、胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ:2-200ng/ml、5-150.0ng/ml ; CRP/SAA联合：CRP:0.5-200mg/L、SAA：5.0-300.0mg/L。

- 质控校准：仪器自带质控模式，附带精准温控功能；具备厂家配套质控品。

- 质量控制：试剂附带ID芯片，内置稳定标准曲线。

- 报告结果：支持LIS/HIS系统双向连接，支持单机传输电脑打印机打印，仪器自带热敏打印功能。

- 升级模式：可通过SD卡升级，保持版本更新

- 传输方式：RS-232串行通讯端口、4个USB端口、LAN端口；

涉及试剂项目名称：

超敏降钙素原检测试剂盒(免疫荧光干式定量法)

心肌肌钙蛋白T检测试剂盒（免疫荧光干式定量法）

肌红蛋白检测试剂盒（免疫荧光干式定量法）

肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫荧光干式定量法）

B型钠尿肽前体（免疫荧光干式定量法）

人绒毛膜促性腺激素β亚单位检测试剂盒(免疫荧光干式定量法）)

孕酮检测试剂盒(免疫荧光干式定量法）)